## HPLC 16.4 Pipetten
| 2000µL |  | Nebenrechnung |  | 2500µL |  | Nebenrechnung
| 1964.8 | mg | 8.8804 |  | 2494.1 | mg | 277012.7424
| 1957.7 | mg | 101.6064 |  | 2497.9 | mg | 281027.2144
| 1971.7 | mg | 15.3664 |  | 2502.5 | mg | 285925.4784
| 1968.6 | mg | 0.6724 |  | 2495.4 | mg | 278382.8644
| 1976.1 | mg | 69.2224 |  | 2495.1 | mg | 278066.3824
Mittelwert | 1967.78 | mg | 195.748 | Mittelwert | 2497 | mg | 1400414.682
Standardabweichung | 6.257 |  |  | Standardabweichung | 529.2286
Präzision (vk) | 0.31797 |  |  | Präzision (vk) | 21.1946
Richtigkeit (bias) | -1.611 | % |  | Richtigkeit (bias) | -0.12 | %
| 500µL |  | Nebenrechnung
| 498 | mg | 5.1076
| 499.8 | mg | 0.2116
| 500.8 | mg | 0.2916
| 501 | mg | 0.5476
| 501.7 | mg | 2.0736
Mittelwert | 500.26 | mg | 8.232
Standardabweichung | 1.2831
Präzision (vk) | 0.25649
Richtigkeit (bias) | 0.052 | %
| 1000µL |  | Nebenrechnung
| 1006.8 | mg | 6.6564
| 1004.3 | mg | 0.0064
| 1001.6 | mg | 6.8644
| 1004.6 | mg | 0.1444
| 1003.8 | mg | 0.1764
Mittelwert | 1004.22 | mg | 13.848
Standardabweichung | 1.6642
Präzision (vk) | 0.16572
Richtigkeit (bias) | 0.422 | %

## HPLC 23.4 2mL Pipette
| 2000µL |  | Nebenrechnung
| 2019.7 | mg | 21.7156
| 2014.7 | mg | 0.1156
| 2012 | mg | 9.2416
| 2015.5 | mg | 0.2116
| 2013.3 | mg | 3.0276
Mittelwert | 2015.04 | mg | 34.312
Standardabweichung | 2.6196
Präzision (vk) | 0.13
Richtigkeit (bias) | 0.752 | %

## Messwerte 16.04
Primaide System Manager Report
16.04.2019 | HPLC Lösungen
Probe | Verdünnung | Konzentrationen der Ionen |  | Konzentrationen in nicht verdünnte Lösungen |  | m | Gehalt
|  | Theobromin (mg/L) | Coffein (mg/L) | Theobromin (mg/L) | Coffein (mg/L) |  | Theobromin (mg/g) | Coffein (mg/g)
Power Focus | 1:25 | 0.035816 | 0.056036 | 0.89541 | 1.4009 | 2g | 89.5405 | 140.09
Reistee | 1:25 | 0 | 0.026295 | 0 | 0.65737 | 2g | 0 | 65.737
Kaffee | 1:25 | 0.024183 | 0.024327 | 0.60459 | 0.60817 | 2g | 60.4585 | 60.8173
Earl Grey | 1:25 | 0.005215 | 0.19674 | 0.13037 | 4.9186 | 10g | 2.6075 | 98.372
Da die Werte mit den falschen Kalibrierungswerte gemessen sind.
Also es wurde auch versehen, dass die ins Wasser gelösten Proben mit unbekannten Menge genommen sind und muss eigentlich ungefähr gleich seien. Also den Wert von m wird als 2g genommen. Und die Proben wird alle in 200mL/Messkolben eingegeben.

## Messwerte 23.04
Primade System Manager Report
23.04.2019
Probe | Verdünnung | Konzentrationen der Lösung |  | Masse Ionen in Lösung |  | Gehalt
|  | Theobromin (mg/L) | Coffein (mg/L) | Theobromin (mg) | Coffein | Theobromin
Schokolade 99% | 20mL | 0.18196 | 0 | 0.0036393 | 0 | 0.0018242
Kakao 40% | 25mL | 0.063618 | 0 | 0.0015904 | 0 | 0.00079722
Kakao 35% | 50mL | 0.24862 | 0 | 0.012431 | 0 | 0.006231
Bei der Kalibrierung ist wie gesagt falsch gesetzt und der Coffeingehalt in Standardlösungen sind weit zu hoch, es kann der Grund dafür, dass gar keine Werte von Coffein gezeigt wurden und der Rechner hat die rausgelöscht.
Über Theobrominsgehalt ist auch wie gezeigt, dass alle Kalibriersstandard nämlich gleiche Theobrominsgehalt hatten(Auf Grund maximale Lösbarkeit von Theobromin in Wasser).
Deswegen ist es auch nicht gewundert, dass Theobromin in unseren Proben viel viel kleiner als was in Standardlösungen entsteht.

## HPLC Standardherstellung
Std. | Theobromin [mg/L] |  | Stammlösung [mg/L] |  |  |  | Std. | Theobromin [mg/L] |  | Stammlösung [mg/L]
| mg/L | L | mg/L | L | mL | µL |  | mg/L | L | mg/L | L | mL | µL
1 | 1 | 0.05 | 100 | 0.0005 | 0.5 | 500 | 1 | 3.3 | 0.05 | 330 | 0.0005 | 0.5 | 500
2 | 2 | 0.05 | 100 | 0.001 | 1 | 1000 | 2 | 6.6 | 0.05 | 330 | 0.001 | 1 | 1000 | Theobromin Löslichkeit = | 0.33 g/L
3 | 6 | 0.05 | 100 | 0.003 | 3 | 3000 | 3 | 19.8 | 0.05 | 330 | 0.003 | 3 | 3000 | https://www.chemie.de/lexikon/Theobromin.html
4 | 8 | 0.05 | 100 | 0.004 | 4 | 4000 | 4 | 26.4 | 0.05 | 330 | 0.004 | 4 | 4000
5 | 10 | 0.05 | 100 | 0.005 | 5 | 5000 | 5 | 33 | 0.05 | 330 | 0.005 | 5 | 5000
Std. | Coffein [mg/L] |  | Stammlösung [mg/L] |  |  |  | Std. | Coffein [mg/L] |  | Stammlösung [mg/L]
| mg/L | L | mg/L | L | mL | µL |  | mg/L | L | mg/L | L | mL | µL
1 | 5 | 0.05 | 100 | 0.0025 | 2.5 | 2500 | 1 | 50.54 | 0.05 | 1010.8 | 0.0025 | 2.5 | 2500
2 | 10 | 0.05 | 100 | 0.005 | 5 | 5000 | 2 | 101.08 | 0.05 | 1010.8 | 0.005 | 5 | 5000 | Coffein Löslichkeit = 21,74 g/L
3 | 15 | 0.05 | 100 | 0.0075 | 7.5 | 7500 | 3 | 151.62 | 0.05 | 1010.8 | 0.0075 | 7.5 | 7500 | https://www.chemie.de/lexikon/Koffein.html
4 | 25 | 0.05 | 100 | 0.0125 | 12.5 | 12500 | 4 | 252.7 | 0.05 | 1010.8 | 0.0125 | 12.5 | 12500
5 | 30 | 0.05 | 100 | 0.015 | 15 | 15000 | 5 | 303.24 | 0.05 | 1010.8 | 0.015 | 15 | 15000
Theobromin wird um den Faktor 3.3 vergrößert |  |  |  | > alle Standardlösung haben Theobromingehalt von 0.33g/L
Coffein wird um den Faktor 10 vergrößert |  |  |  | > Coffeingehalt in allen Standardlösung sind zu hoch

## HPLC 6 Wege Ventil
http://www.chemgapedia.de/vsengine/vlu/vsc/de/ch/3/anc/croma/hplc_detail1.vlu/Page/vsc/de/ch/3/anc/croma/hplc/injektion/injektihplcm63ht0600.vscml.html
Abb.2 | Loadstellung | Abb.2 | Injectstellung
Die Probe wird in die drucklose Schleife mit der Spritze gefüllt. Man benutzt einen Volumenüberschuss (3-5fach), um die Schleife zu spülen und gleichmäßig zu füllen. In dieser Stellung fließt durch die 2 anderen Wege im Ventil der Eluent direkt zur Säule. Gleichgewichte und Druck werden dadurch konstant gehalten. |  | Die Lage der Öffnungen im Ventil wird gewechselt, so dass der Eluent durch die Schleife fließt und dabei die Probe zur Säule schiebt. In dieser Zeit steht die Schleife unter Druck
Dosierschleifen ermöglichen das reproduzierbare Einbringen von definierten Injektionsvolumina in das HPLC-System. Sie bestehen meist aus einem 6-Wege-Ventil, das in zwei Stellungen die verschiedenen Funktionen ausführt: